摘要：目的：探究深度学习重建（DLR）算法对于低剂量胸部CT图像质量的改善效果，评价它在减少辐射剂量的同时保持诊断效能的可能。方法：前瞻性纳入2023年6月至2024年3月在我院进行胸部CT检查的86例受检者，每个受检者在常规剂量（CTDIvol 8.0 mGy）下采集标准扫描数据，同时用低管电流（CTDIvol 2.4 mGy）完成低剂量扫描。低剂量原始数据分别用自适应统计迭代重建（ASiR-V 50%）和DLR高强度模式进行重建，常规剂量数据用ASiR-V 50%重建做为参考标准。由两名高年资放射科医师用双盲法对三组图像的噪声、肺纹理清晰度、纵隔软组织分辨力、微小结节检出信心进行5分制主观评分，同时测量主动脉弓层面降主动脉的信噪比（SNR）、对比噪声比（CNR）。低剂量DLR组图像噪声比低剂量ASiR-V组低约41.3%，SNR、CNR均明显提高，主观评分中位数大于4分，接近常规剂量参考组水平（P＞0.05）；低剂量ASiR-V组纵隔软组织分辨力、微小结节检出信心均比DLR组差（P＜0.001），B组26.7%的病例结节检出信心不能达到诊断要求，C组只有4.7%，辐射剂量比常规组低约70%。结论为DLR算法可以有效地降低辐射剂量，抑制图像噪声，保持解剖细节，在低剂量胸部CT中得到接近常规剂量的诊断图像质量，给临床低剂量筛查方案提供技术支持。

